## Ark1
| Fare | Kategori | Sekvens af begivenheder | Farlig situation | Skade | Objekt i fare | Indledende risikovurdering |  |  |  | Risikokontrol | Restrisikovurdering |  |  | Godkendelse
[7 empty] | Alvorlighed | Forekomst | RPN | Klasse |  | Alvorlighed | Forekomst | RPN
F1 | UCons overfladeelektroder | Immunologiske midler - Irritationsmidler | 1. Der vælges samme stimuleringsindstilling i UConDSS, som til UCon 2. Patienten skal påføre overfladeelektroder. 3. Patienten viser en reaktion i form af hudirritation ved anvendelse af overfladeelektroder. | Patienten udsættes for hudirritation fra overfladeelektroderne . | Hudirritation | Patienten | 2 | 5 | 10 | Uacceptabelt | I tilfælde af hudirritation, får patienten en behandling med kortere stimuleringstid. | 2 | 3 | 6 | Acceptabelt
F2 | UCon stimulerer med en høj frekvens | Elektrisk energi - Elektriske felter | 1. Der vælges samme stimuleringsindstilling i UConDSS, som til UCon 2. UCon udsætter patient for en høj frekvens. | Patienten bliver udsat for en for høj frekvens. | Nerveskade | Patienten | 4 | 3 | 12 | Uacceptabelt | Systemet udsætter ikke patienten for en frekvens højere end 20 Hz. | 4 | 1 | 4 | Acceptabelt
F3 | UCon stimulerer med en høj strømstyrke | Elektrisk energi - Lækstrøm | 1. Der vælges samme stimuleringsindstilling i UConDSS, som til UCon 2. UCon udsætter patient for en for høj strømstyrke. | Patienten bliver udsat for en for høj strømstyrke. | Nerveskade | Patienten | 5 | 3 | 15 | Uacceptabelt | Systemet udsætter ikke patienten for en strøm højere end 25 mA | 5 | 1 | 5 | Acceptabelt
F4 | Uautoriseret person får adgang til UConDSS | Data - Adgang og fortrolighed | 1. Udefrakommende får afgang til UConDSS. 2. Patientens information er ikke beskyttet. | Patientens informationer kan ses af udefrakommende og blive misbrugt. | Lækage af patientoplys- ninger | Patienten | 4 | 5 | 20 | Uacceptabelt | UConDSS kan kun tilgås med en verificerede brugerID og adgangskode. | 4 | 1 | 5 | Acceptabelt
F5 | Forkert data indtastes i systemet | Data - Overførsel | 1. Klinikeren indtaster symptomer og Ucons stimuleringsstrategi. 2. UConDSS gemmer informationer automatisk. | Patienten modtager ikke den optimale behandling | Hensynsløs behandling | Patienten | 2 | 5 | 10 | Uacceptabelt | UConDSS giver klinikeren mulighed for at vurdere de indtastet informationer, inden de gemmes | 2 | 3 | 6 | Acceptabelt
F6 | Utilstrækkelig brugbart data i UConDSS til at yde beslutningsstøtte | Data - Tilgængelighed | 1. UConDSS anbefaler en behandling ud fra tidligere patienters effektive behandlingsindstillinger | Patienten modtager behandling som ikke er optimal | Manglende forbedring af symptomer | Patienten | 1 | 5 | 5 | Stort set acceptabelt | Der vurderes at denne fares fordel opvejer konsekvenserne